附件

激光包埋盒打号机

| 序号 | 招标技术参数 | 招标响应 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功能和用途： 适用于病理科组织包埋盒的标记。 |  |
| 2 | 主机技术指标： |  |
| ★2.1 | 采用激光标记原理：红外或紫外 |  |
| 2.2 | 打印包含高度7mm的二维码+13个字符的包埋盒，不少于每分钟20个 |  |
| 2.3 | 从待机状态到打印完成第一个包埋盒的时间≤5秒。 |  |
| 2.4 | 水平进盒，45度角打印，配合金属进盒，出盒槽，确保打印顺利不卡顿。 |  |
| 2.5 | 打印分辨率≥0.01mm（2500DPI） |  |
| ★2.6 | 可打印各种文字，数字，二维码，符号，图形，可打印用户设定的任意图文，包括LOGO。 |  |
| 2.7 | 可自动打印系统年月日信息，无需手动设定，方便记录取材日期。 |  |
| 2.8 | 打印清晰度高，确保打印出的二维码可识别率≥99.9%。 |  |
| 2.9 | ≥8个以上可变/固定字段信息 |  |
| 2.10 | 具有打印包埋盒的整个斜面及斜面顶部平面的功能。 |  |
| 2.11 | 具有批量打印或者单独打印的功能，要求出盒口无遮挡，方便即打即用。 |  |
| 2.12 | 具有与医院的HIS或LIS系统联接，从系统接收打印信息并且自动打印 |  |
| 2.13 | 打印界面包含打印编辑窗、待打印窗和已打印窗 |  |
| 2.14 | 待打印列表具有断电自动数据恢复功能,不会丢失数据 |  |
| 2.15 | 具有将已打印的信息记录导出为表格文件的功能,方便进行核对、统计工作 |  |
| 2.16 | 要求打印字迹牢固，耐刮擦，耐有机溶剂腐蚀，长期保存不褪色 |  |
| 2.17 | 兼容各厂家生产的标准尺寸包埋盒 |  |
| 2.18 | 具有快速检修窗口，无需拆机即可快速处理卡在设备内部的包埋盒 |  |
| ★2.19 | 具有主动真空泵烟尘收集过滤系统，采用真空泵机构而非风扇机构，能有效清除过滤打印中产生的烟尘和挥发物，要求该系统具有自动启停功能，打印时启动，待机时自动关闭，并且该功能需要在系统中能够进行开启及设置。 |  |
| ★2.20 | 空气环保循环气路与机身散热风路独立分开设计，避免烟尘污染外泄 |  |
| 2.21 | 具有半透明检修窗，方便观察激光器工作状态；或者具有打开检修窗时，激光器自动停止的功能。 |  |
| 3 | 配置 |  |
| 3.1 | 包埋盒打印机主机1个 |  |
| 3.2 | 包埋盒上载底座2个 |  |

- 玻片打号机

| 序号 | 招标技术参数 | 招标响应 |
| --- | --- | --- |
| ★1 | 采用激光标刻技术：紫外激光打印 |  |
| ★2 | 可打印各种油漆面玻片 |  |
| 3 | 对玻片漆面平整度无严格要求。 |  |
| 4 | 打印精度高，打印出的二维码可轻松扫描。 |  |
| 5 | 可打印各种符号，字符和汉字。 |  |
| 6 | 可连接医院HIS和LIS系统。 |  |
| ★7 | 整机集成触摸屏，方便操作。 |  |
| 8 | 一次可装载100张载玻片 |  |
| 9 | 具有WIFI功能，可实现无线连接。 |  |
| 10 | 打印速度每分钟8-15张载玻片。 |  |
| 11 | 具有RJ45接口，可有线联接网络。 |  |
| ★12 | 本机集成扫描枪。 |  |
| 13 | 内置windows操作系统，可在打号机内安装病理系统，无需额外配置电脑，方便使用。 |  |
| 14 | 整机小巧，可置于切片机旁，实现即时打印。 |  |
| 15 | 可扩展蓝牙功能。 |  |
| 16 | 具有USB接口。 |  |
| 17 | 集成主动真空烟尘收集过滤系统或者烟尘排放系统，能有效清除过滤打印中产生的烟尘和挥发物，该系统具有自动启停功能，打印时启动，待机时自动关闭。 |  |